VARIO EL III 元素分析仪操作简介

- 开机程序

- 开启计算机,进入WINDOWS 状态

- 拔掉主机尾气的两个堵头

- 将主机的进样盘移到一边开启主机电源

- 待进样盘底座自检完毕即自转一周,将进样放回原处.

- 打开氦气和氧气,将气体的压力减压阀调至：He:0.2 MPa ; O: 0.25MPa

- 启动 WINVAR 操作软件

- 操作程序

1. 选择标样 STANDARD

- 进入标样的对话窗口,输入标样的名称,其中:

- ACETANILIDE 乙酰苯胺, 可缩写成 ACET 输入 CHN%的理论值

- SULPHANILIC ACID 苯磺酸, 可缩写成 SUL 输入 CHNS%的理论值

- 可将煤标样作为标样,给以标样名称, 输入 CHNS%的理论值

(注意煤标样所列出理论值需要进行水分的修正,请联系实验室人员)

- 选择 FACTOR SAMPLE 用于校正因子计算

- 选择 CALIBRATION SAMPLE 用于校正曲线计算

- 常规分析

- 仪器升温 A

- 进入 OPTIONS 选项功能,进入PARAMETERS 功能

- 输入操作温度,其中:

- CHNS 模式: 炉1: 1150 ℃; 炉2: 850 ℃; 炉3: 0 ℃

- CHN 模式: 炉1: 950 ℃; 炉2: 500 ℃; 炉3: 0 ℃

- O    模式: 炉1: 1150 ℃; 炉2:  0 ℃; 炉3:  0 ℃

- 样品重量和名称的输入

- 进入 EDIT 编辑功能,然后进入 INPUT 功能

- 在NAME 一栏输入样品名称,在WEIGHT一栏输入样品重量,

- 建议样品测定顺序 （CHN 模式）

- 1个空白

- 3个RUN-IN ( 不称重样品,约2-3毫克)

- 3 个ACTE (乙酰苯胺,称重,约2-3毫克范围)

- 20个样品 (根据样品性质称重)

- 2 个ACTE (乙酰苯胺,称重,约2-3毫克范围)

- 20个样品 (根据样品性质称重)

- 2 个ACTE (乙酰苯胺,称重,约2-3毫克范围)

- 20个样品 (根据样品性质称重)

＃ 若使用CHNS模式，则应用苯磺酸作标样（Sul） 若煤的测定,可选煤标样.

- 标样的校正

- 检查3个标样数据是否平行,若平行,进入MATH功能,激活FACTOR功能

- 若3个标样数据有一不平行,先进入EDIT 功能,然后进入INPUT ,在两个标样上激活TAGGED

- 功能,再进入MATH 功能后,进入 FACTOR SETUP,激活COMPUT FACTORS FROM TAGGED STANDARDS(注上#号), 最后激活MATH功能中FACTOR功能,当天标样均需注#号.

- 若第二次分析样品时, 若3个标样数据平行,恢复FACTOR SETUP功能,即在此功能中激活

COMPUTE FACTOES SEQUENTIALL

- 分析周期启动

- 进入SLEEP/ WAK UP 功能

- 激活 ACTIVE SLEEP TEMPREATURES 功能

- 激活 OK, 使样品分析结束后,自动进入睡眠状态.

- 启动 AUTO ,进行样品分析

7) 检漏程序： 更换燃烧管还原管的试剂后，应作一次检漏

关机程序

- 分析结束后，主机自动进入睡眠状态,待降温至750℃以下

- 退出 WINVAR 操作软件 （system-offline-exit）

- 关闭计算机

- 关闭主机, 开启主机的燃烧单元的门,散去余热

- 关闭氦气和氧气

- 将主机尾气的两个出口堵住