CaryEclipse荧光仪的原理、操作及注意事项

一、荧光分析法的基本原理

处于基态的被测物质的分子在吸收适当能量，如光、化学、物理能后，其共价电子从成键分子轨道或非键分子轨道跃迁到反键分子轨道上去，形成分子激发态。分子激发态不稳定，将很快衰变到基态。在分子激发态返回到基态的同时常伴随着光子的辐射。这种现象就是发光现象。荧光则属于分子的光致发光现象。

二、开机及基本操作步骤

1. 开电脑进入Windows 系统。

2. 开Cary Eclipse 主机 （注：保证样品室内是空的）。

3. 双击Cary Eclipse 图标。

4. 在Cary Eclipse 主显示窗下，双击所选图标 （Concentration 为例）。进入浓度主菜单

5. 可以任选A或B步骤进行操作

A..新编一个方法步骤。

1）．单击Setup 功能键，进入参数设置页面。

2）．按Cary Control→Options→Accessories→Standards→Samples→Reports→Auto store 顺序,设置好每页的参数。然后按OK 回到浓度主菜单。

3）．单击View 莱单，选择好需要显示的内容。

基本选顷Toolber；buttons ；Graphics；Report。

4 ）．单击Zero 放空白到样品室内→按OK。

提示：Load blank press ok to read （放空白按ok 读）。

5）．单击Start．出现标准／样品选择页。

Solutions Available （溶液有效）。此左框中的标准或样品为不需要重新测量的内容。

Selected for Analysis （选择分析的标准和样品）。此右框的内容为准备分析的标准和样品。

6）．按ok 进入分析测试。

Present std1 （1.0 g/l） 提示：放标准1 然后按ＯＫ键进行读数。

Press OK to read.

放标准2 按OK 进行读数。直到全部标准读完。

7）．Present Sample1 press OK to read ．

放样品1 按OK 开始读样品，直到样品测完。

8）．为了存标准曲线在方法中，可在测完标准后，不选择样品而由File 文件菜单中

存此编好的方法。以后调用此方法，标准曲线一起调出。

B．运行一个已存的方法 （方法中包含标准曲线）。

1）．单击File→单击Open Method→选调用方法名→单击Open．

2）．单击Start 开始运行调用的方法。

如用己存的标准曲线，在右框中将全部标准移到左框。按OK→进入样品测试。

3）．按提示完成全部样品的测试。

4 ）．按Print 键打印报告和标准曲线。

5）．如要存数据和结果，单击File 文件。

选Save Data As…．在下面File name 中送入数据文件名，单击Save。

全部操作完成。

其它软件包如Scan 软件操作步骤相同，具体内容有些差别，请安屏幕提示操作。

6、通用符号及工具条说明和应用软件的具体情况请参见操作手册。

注意事项：

1、保持仪器的表面清洁，可使用软布 （若需要可使用少量的水和清洁剂，但不可使用有机溶 剂或研磨剂）擦拭。任何溢出于样品室的样品需马上擦拭干净。

2、仪器清洁过程中请勿擦拭石英窗。

3、仪器不用时，盖子盖好。

4、仪器内部保持干燥。

5、结束后，样品马上取出来。

6、关闭仪器时，先关程序，再关仪器。

7、使用样品池的过程中，只能拿对角线的棱角。