# BET使用规程及注意事项

一、基本原理:在精确测量过体积的真空体系中（包括泡形气体量管、死空间、连接部分的空间体积）放置一定质量的样品，引入一定何种的吸附质气体（比如：氮气）在恒温下达到吸附平衡后，根据因吸附作用而引起的压力变化计算在该平衡压力下的吸附量（理想气体状态方程），是一个吸附点。依次改变泡形气体量管中气体体积，测量不同平衡压力下的吸附量，得若干个吸附点，从而根据BET公式计算比表面积。

二、操作步骤

## 1 开机

1 开氮气，注意工作压力在0.07---0.08MPa之间。

2 开真空泵，抽真空。

3 开启仪器电源，注意：此时不能放入杜瓦瓶，以防挤坏。

4 开电脑，打开软件，任务栏上显示 connected 9600，表明此时仪器已经成功的连接。

## 2 样品预处理

1 称量样品 (戴手套操作) 。拿一个已校正过的试管去准确称量，记录W1，加样后再准确称量W2。

2 把样品管放入加热套中，注意：一定要小心，样品管可能会挤碎，而且要用夹套把样品管夹住，拿的时候要注意拿住样品管的上端。

3 等上述工序做好以后，开始在控制面板进行设置，参数设置程序如下：

主界面（尾数为10.02）——ESC——（3）CONTROL PANEL（控制面板）--- (2)DEGAS STATIONS（脱气站） ---Load the degasser?(装上要脱气的样品？) ——(1)YES---(1)VACUUM DEGAS（真空脱气） 然后      按任意键（any key）确定。等主界面出现——设T

4 等到阀3的灯亮的时候，就可以开始升温加热了。 等升温结束以后，一般保持一定的时间左右，关掉加热开关，等温度降到室温后，按ESC——（3）CONTROL PANEL（控制面板）——（2）DEGAS STATIONS（脱气站）--- (1) YES——NO，等阀6的灯关闭，然后按任意键（any key）确定。

5 等液晶屏上界面回到主菜单时，取下样品管，再称重。

## 3 样品分析

1 把填充棒插入样品管中，把样品管装在分析站上。

2 把装有液氮杜瓦瓶相应的位置，关上分析站的门。

3 按ESC键使面板回到显示版本信息状态（最后）（尾数为10.02）

4 打开软件，从operation中选择start analysis,在common中输入operator ID（操作者编号），在station中 输入文件名称、ID、重量，选择样品管对应的编号，同时设置所需的分压点（一般选五个），点start开始分析。

5 分析结束后，在等温线窗口，点击鼠标右键，从Tables中选择BET----Multi-Point BET查看结果。

6 取下样品管后，最好用死堵把分析站及其脱气站口堵上。

## 4 关机程序

与开机程序相反，关仪器电源，再关真空泵，再关氮气。

## 5 注意事项

1 开启BET仪器的时候，不能放入杜瓦瓶。

2 控制面板上按0可以返回上级菜单。

3 新样品管需要校正，从 operation 中选择 calibrate cell（校正）, 设定相应的编号，一定要加填充棒，并且编号。

4 脱气时，如果只用一个样品站，另一个一定要用死堵堵上。